附件2：

生物安全柜（B2型）参数

1、二级生物安全柜，气流模式：100%外排，0循环要求。
2、符合NSF49 、EN12469的标准，产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY0569-2011》。

3、温度传感器：可实时检测并显示温度。
4、配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

5、洁净等级：HEPA：ISO 5级（100级Class100）/ULPA：ISO 4级（10级Class10）
6、过滤器级别/过滤效率HEPA：≥99.995%，@0.3μm/ULPA：≥99.999%，@0.12μm
7、下降风速≥0.33m/s，吸入口风速≥0.53m/s

8、噪音≤65dB

9、振动半峰值≤5μm

10、电源/最大功耗:AC 220V/50HZ / 1KW

11、生物安全人员保护：全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5

12、产品保护：所有采样皿采样数CFU≤5

13、交叉污染保护：所有培养皿采样数CFU≤2

14、光照度≥900LX

15、适用人数：1人
